新疆农业大学实验室与基地管理处

新农大实基发〔2021〕8号

## 关于发布《新疆农业大学实验室冰箱安全管理细则》等4项规章制度的通知

- 校属各相关单位：

- 现将《新疆农业大学实验室冰箱安全管理细则》《新疆农业大学实验室加热设备安全管理细则》《新疆农业大学实验用气瓶管理办法》《新疆农业大学突发危险化学品事件应急处置方案》四项制度发布给你们，请遵照执行。

- 特此通知。

- 实验室与基地管理处

- 2021年4月30日

- 新疆农业大学实验室冰箱安全管理细则

- 第一条 为加强实验室冰箱的安全使用与管理，防范实验室安全事故发生，保障教职工及学生的人身、财产安全，促进学校各项事业健康、稳定发展，按照《新疆农业大学实验室安全运行管理办法》，制定本细则。

- 第二条 本细则适用于学校各类教学科研实验室内冰箱的安全使用与管理。实验室内使用的冰箱通常分为：机械温控有霜冰箱、机械温控无霜冰箱、电子温控有霜冰箱、电子温控无霜冰箱、防爆冰箱等五大类。

- 第三条 存放易燃易爆化学品的冰箱必须是防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱，其他冰箱一律不得用于易燃易爆化学品，冰箱门上应注明防爆冰箱。

- 第四条 存放剧毒化学品或高致病性生物制剂的冰箱除应符合第三条规定外，还应采取固定措施，根据上级规定执行“双人双锁”制度。

- 第五条  实验室冰箱使用年限一般为 10年。超过使用年限或虽在使用年限内但已无法正常工作的冰箱应按学校设备报废流程作报废处理。

- 对超过使用年限但状态良好确需继续使用的冰箱，由实验室每年须向所属单位提出书面申请（附件），所属单位审批同意后可延长使用年限，延长年限总和不超过4年。

- 第六条 实验室冰箱应放置于通风干燥的场所，保证一定的散热空间，避免阳光直射。不得在冰箱周围放置纸箱、泡沫箱、气体钢瓶等易燃易爆物品或其他腐蚀性物品。

- 第七条 实验室冰箱储存物品时应符合下列要求：

- （一）应在冰箱门外张贴存放物品明细表，标明品名、数量等；

- （二）冰箱内物品应根据品种、性质等分类整齐摆放，并张贴清晰完整的标识（包括品名、使用人、日期等），空间不得堆放过挤过满；

- （三）冰箱内物品应妥善密封、固定，做好防泄漏、防滑落等工作；

- （四）冰箱内试剂须密封并标明有效期，定期对其进行有效期检查；

- （五）不得在冰箱内存放食品、饮料和个人私用药品。

- 第八条 实验室应加强冰箱的日常管理与使用，定期进行检修、维修。实验用房责任教师应指定专人对冰箱内物品定期清理，经常进行化霜处理及安全状况检查，以确保冰箱处于良好的工作状态。

- 第九条 使用冰箱发生意外事故时，应立即启动应急预案，采取有效措施防止事态扩大和蔓延，做好应急处置工作；同时报告所属单位、保卫处、实验室与基地管理处、资产管理处等部门，并配合调查和处理。

# 第十条 对于违反本细则的，学校将依据《新疆农业大学实验室安全事故追责实施细则（暂行）》进行处理。

- 第十一条 本细则自发布之日起实施，由实验室与基地管理处负责解释。

新疆农业大学实验室冰箱使用延长年限申请表

| 实验室名称 |  | 所在单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室责任教师 |  | 冰箱存放地点 |  |  |  |
| 冰箱使用负责人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 冰箱型号 |  | 冰箱类型 |  |  |  |
| 设备编号 |  | 购买日期 |  |  |  |
| 储存类别 | □易燃易爆化学品 □普通化学试剂 □生物试剂 □其它物品 |  |  |  |  |
| 已延长 使用年限 | □0年 □1年 □2年 □3年 |  | 本次申请延长年限 | 1年 |  |
| 申请延长 使用理由 | 使用负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 实验室责任教师意见 | 责任教师签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 二级单位 意见 | 经单位对冰箱状态确认，认为： □冰箱正常，可继续延长使用1年 □需维修，维修后再次确认方可继续使用 □冰箱存在严重问题，不具备使用条件，须立即报废，办理注销备案手续 签字（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：①“冰箱类型”包括：机械温控冰箱、电子温控冰箱和防爆冰箱。

②“使用备案号”指实验室使用冰箱前在学校资产处办理使用登记备案时获取的号。

③实验室冰箱使用年限一般为 10年，如果超过规定年限未办理延长使用手续，或已延长的年限总和超过4年，将作强制报废处理。

- 新疆农业大学实验室加热设备安全管理细则

- 第一条 为加强和规范实验室加热设备的安全使用与管理，防范实验室安全事故发生，保障教职工及学生的人身、财产安全，促进学校各项事业健康、稳定发展，根据《新疆农业大学实验室安全运行管理办法》，制定本细则。

- 第二条 本细则适用于教学科研实验室中各类加热设备，包括：烘箱、箱式电阻炉（马弗炉）、高温管式炉、电吹风、电炉、加热浴锅（水浴、油浴等）等。

- 第三条 实验室加热设备的安全管理坚持“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”的原则。各学院应对其所属加热设备制定相应安全管理制度与事故应急预案。实验用房责任教师应对其室内加热设备制定相应加热设备安全操作规程（含事故处置方法），定期对使用人员进行安全教育培训，定期检查加热设备的安全状况，杜绝违规操作。

- 第四条 购买加热设备前，实验用房责任教师应对实验室进行安全评估，综合考虑实验室内危险化学品、压力气瓶等危险源情况，及室内电负荷、冷却循环水、安装空间与操作空间等配套条件，并配备相应的安全防护设施及用品。

- 第五条 加热设备应放置在通风干燥处，周边醒目出张贴高温警示标识、安全操作规程。存放点周围不得堆放危险化学品、压力气瓶、冰箱、木质家具、纸板、泡沫、塑料等易燃易爆物品。

- 第六条 加热设备使用前须制定切实可行的实验方案（含事故应急处置方法），采取相应安全防护措施，并对使用人员进行安全培训、明示安全操作要求及事故处置方法。

- 使用中须严格遵守设备操作说明及操作规程，佩戴相应安全防护用品，指定专人负责及操作，严禁出现无人值守现象。

- 使用完毕，应立即切断设备电源，具备拔掉电源插头的电热工具及普通加热设备须拔掉电源插头。待其冷却到安全温度后，再次检查加热设备、水、电，确认安全后方可离开或收纳起来。对于不能断电的特殊设备须配置必要的防护措施（如双路供电、不间断电源等），并向实验室责任教师报备。

- 第七条 加热设备原则上不允许开机过夜。如因特殊情况确需开机过夜时，须向实验用房责任教师、指导教师和学院报备，做好必要的安全防范与应急处置措施，设备运行期间须双人在场。

- 第八条 实验用房责任教师应加强加热设备及其附属安全设施的日常管理，定期检查、维护、保养，及时检修有故障的设备及其附属安全设施，并做好检查、维护、保养、检修记录。

- 对超过使用年限或存在重大安全隐患的加热设备，应及时按照学校设备报废程序进行报废处理。其中烘箱、电阻炉使用年限为12年。对超过使用年限但状态良好确需继续使用的烘箱、电阻炉，使用单位每年对其工作状态进行确认（见附表1），最多可延长4年，之后必须做报废处理。

- 第九条 涉及化学品的实验室不得使用明火电炉，应使用密封电炉、电热板、实验用电磁炉、加热套、水浴锅、油浴锅、沙浴锅、金属浴锅等加热设备代替。

- 如确实因科研、教学特殊需要，无法使用其它加热设备替代明火电炉，使用场所必须配备灭火器、沙桶等灭火设施，隔离易燃易爆物品，报所属单位同意后，方可在规定的用途及场所内使用，严禁出借。

- 不得使用明火电炉加热易燃易爆试剂。明火电炉、电吹风、电热枪等用毕，应及时拔出电源插头。

- 第十条 使用烘箱、箱式及管式高温炉、熔炼炉时仍须遵守下列规定：

- 制定设备安全操作规程，张贴上墙。

- 设备运行中有人值守（每10-15分钟检查一次），或有实时监控设施。

- ）使用烘箱时，不得用塑料框等易燃容器盛放待干燥及烘烤的实验物品，不得烘烤易燃易爆化学试剂及易燃物品。

- （四）须提前为加热的实验物品准备专用盛放器皿，不得直接将加热后的实验物品放在实验台面上。

- （五）使用中的烘箱、电阻炉要标识使用人姓名。

- （六）禁止用纸质、木质等材料自制红外灯烘箱。

- 第十一条 使用加热浴锅仍须严格遵守下列规定：

- （一）使用水浴锅、油浴锅、沙浴锅、金属与熔盐浴锅等加热设备前，应先加入适量的加热介质才能通电，禁止无介质干烧;温控热电偶应置于加热介质中所需部位，禁止热电偶损坏或未在工作区域时使用浴锅。

- （二）加热浴锅运行时，禁止触摸内胆、板盖、加热介质等部件，防止被烫伤。禁止向油浴锅、沙浴锅、金属与熔盐浴锅等加入水、易燃易爆液体。

- 第十二条 使用加热设备发生意外事故时，应立即启动应急预案，采取有效措施防止事态扩大和蔓延，做好应急处置工作；同时报告所属单位、实验室与基地管理处、保卫处等部门，并配合调查和处理。

- 第十三条 对于违反本细则的，学校将依据《新疆农业大学实验室安全事故追责实施细则（暂行）》进行处理。

- 第十四条 本细则自发布之日起实施，由实验室与基地管理处负责解释。

- 附表 1.新疆农业大学实验室加热设备工作状况确认表

- 2.新疆农业大学明火电炉使用登记表

新疆农业大学实验室加热设备工作状况确认表

| 实验室名称 |  | 所在单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 生产厂家 |  |  |  |
| 设备编号 |  | 规格型号 |  |  |  |
| 使用年限 |  | 功率（kw） |  |  |  |
| 最高温度 |  | 气氛 |  |  |  |
| 使用人 |  | 存放地点 |  |  |  |
| 加热设备状态确认/建议 |  |  |  |  |  |
| 确认人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 使用人意见 | 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 实验室意见 | 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 二级单位 意见 | 经单位对加热设备状态确认，认为： □加热设备正常，可继续延长使用1年 □需维修，维修后再次确认方可继续使用 □加热设备存在严重问题，不具备使用条件，须立即报废，办理注销备案手续 签字（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：①“加热设备”指：烘箱、马弗炉、高温管式炉。

②“气氛”指真空、气氛（注明使用的气体）

③“加热设备状态”：正常（可继续使用）、需维修、需报废。

④“确认人”应是校内人员，一般未使用人。

⑤如果超过规定年限未办理延长使用手续，或已延长的年限总和超过4年，将作强制报废处理。

新疆农业大学明火电炉使用登记表

| 单位（学院） |  | 实验用房 (楼宇+房间号) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请人 （明火电炉直接负责人） |  | 联系电话 |  |
| 实验用房责任教师 |  | 联系电话 |  |
| 设备型号 |  | 生产厂商 |  |
| 申请使用年限 | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |
| 使用场所 易燃易爆品情况 |  |  |  |
| 安全防护措施 应急处置方法 | （包括人员防护、场所防护、事故应急三方面） |  |  |
| 使用理由 （必要性和不可替代性） |  |  |  |
| 安安全承诺 | 本人承诺不在实验室内使用明火电炉。现因科研、教学等特殊需要必须使用明火电炉，本人保证采取有效的防范措施防止实验室安全事故发生，否则将承担因此而引起的事故责任。 承诺人（签字）： 年 月 日 |  |  |
| 实验室 意见 | 负责人： 日期： |  |  |
| 学院意见 （公章） | 负责人： 日期： |  |  |

新疆农业大学实验用气瓶管理办法

第一条 为加强学校实验用气瓶安全管理，确保我校师生人身及学校财产安全，根据《气瓶安全监察规定》（国家质检总局第 46 号令）《特种设备安全监察条例》（国务院令第 549 号）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591号）《新疆农业大学实验室安全运行管理办法》等有关规定，结合我校具体情况制定本办法。

第二条 本办法适用于实验室正常环境温度下使用的，盛装气体、液化气体和标准沸点≤60℃液体的科研实验用气瓶（以下简称气瓶）。

第三条 依据《危险货物分类和品名编号》（GB 6944-2012）有关规定，本办法将气瓶盛装气体分为易燃气体、助燃气体、不燃气体和有毒气体。

第四条 实验室与基地管理处、保卫处负责学校教学科研实验用气瓶的安全监督检查工作，负责组织应急救援和协调上级相关部门进行事故调查工作。

第五条 各学院负责制定本学院气瓶安全管理的实施细则和应急预案，使用气瓶的实验室负责人和责任教师为直接责任人，在购买、租用、充装、搬运、存放、使用和报废气瓶时，必须遵守本办法。发生火灾、安全事故时，各学院应立即将情况报告实验室与基地管理处、保卫处，并组织逃生。

第六条 使用单位应对使用人员进行安全教育和培训，保证气瓶使用人员具备必要的气瓶安全作业知识、作业技能并及时进行知识更新。使用人员未能参加使用单位培训的，可以选择专业培训机构进行培训。

第七条 实验室应在有资质的供应商处购买或租用气瓶，根据《气瓶安全监察规定》的要求，要求供应商负责气瓶的定期检验维护，且所有气瓶都须严格执行国家定期检验制度。检验周期如下：

（一）盛装腐蚀性气体的气瓶每2年检验1次；

（二）盛装一般气体的气瓶每3年检验1次；

（三）盛装惰性气体的气瓶每5年检验1次；

（四）盛装液化石油气瓶，按GB8334的规定除YSP-50型钢瓶为3年检验1次外，其余型号钢瓶前3次检验周期为4年，任何型号钢瓶使用期限均不超过15年。

第八条 气瓶使用过程要遵循以下列安全规定

（一）使用过程中要有专人负责，应配置气瓶柜或气瓶防倒链、防倒栏栅等正确固定，防止倾倒，要避免碰撞、烘烤和曝晒，受射线辐照易发生化学反应介质的压力气瓶应远离放射源或采取屏蔽措施。

（二）严格按照有关安全使用规定正确使用气瓶，气瓶使用前应进行安全状况检查，对盛装气体进行确认。

（三）气瓶使用时要防止气体外泄，保证室内空气流通；使用完毕，要及时关闭总阀门；在可能造成回流的使用场合，使用设备上必须配置防止倒灌的装置，如单向阀、止回阀、缓冲器等。

（四）易燃、易爆或有毒介质的压力气瓶，使用时一般应安放在室外；必须放在室内使用的，应配有通风设施，要固定稳妥并安装有关气体报警装置，张贴必要的安全警示标识。易燃气体钢瓶与明火距离不小于5米，氧气钢瓶严禁沾污油脂，注意手、扳手或衣服上的油污以免发生爆炸。

（五）严禁将气瓶内气体用尽，一般应保持0.05MPa以上的残余压力。可燃性气体应保留0.2-0.3MPa，氢气应保留2MPa的余压，以备充气单位检验取样所需和避免重新充气时发生危险。

（六）严禁将可燃气体与助燃气体等放在一起使用。可燃气体要有报警装置，隔离使用，防止事故发生。存有大量惰性气体或液氮、CO2的较小密闭空间，需加装氧气含量监测报警表。空瓶与满瓶应分开存放，并有明显标识。

（七）每间实验室内存放的氧气和可燃气体不宜超过一瓶，其他气瓶的存放，应控制在最小需求量。

（八）气瓶的购买、使用、维修、报废要建立台账，并在气瓶的购买、使用前将气体使用的种类、数量、所处位置报各学院及实验室与基地管理处备案。

第九条 气瓶在存放时不同种类的气瓶要严格按照国家标准或行业内部标准分类存放。充装有互相接触后可引起燃烧、爆炸气体的气瓶（如氢气瓶和氧气瓶），不能同车搬运或同存一处，也不能和其他易燃易爆物品混合存放。气瓶放置地点须通风、远离热源、避免暴晒；地面平整干燥,不得靠近热源和明火，应保证气瓶瓶体干燥，不得放在走廊、大厅等公共场所。盛装易起聚合反应或分解反应的气体的气瓶，应避开放射性线源。

第十条 气瓶进行搬运时，必须配戴好气瓶瓶帽（有防护罩的气瓶除外）和防震圈（集装气瓶除外），使用专用小推车，轻装轻卸，不能带着减压阀移动钢瓶，严禁抛、滚、撞，保证运转过程中的安全。

第十一条 学校内任何单位不得对压力气瓶进行焊接或改造，不得更改气瓶的钢印或颜色标记，不得使用已报废的气瓶，气瓶内的残液不能自行处理，气瓶内的介质不能向其他容器充装。

第十二条 需要同时使用大量气瓶的单位，要设置符合要求的集中存放室，气路标识的字迹和颜色要清晰、明显，有多种气体或多条管路时需制定详细的供气管路图。根据气瓶介质情况采取必要的防火、防爆、防电打火（包括静电）、防毒等措施。

第十三条 对于气体钢瓶的处置，须报资产管理处，批准后，自行联系有资质的单位集中回收处置。

第十四条 本办法自公布之日起施行，由实验室与基地管理处负责解释。

## 新疆农业大学突发危险化学品事件

## 应急处置方案

为了加强对学校危险化学品事故的有效控制，最大限度地降低事故危害程度，保障师生的生命、财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》等法律法规和文件的有关要求，结合学校实际情况，特制定本应急处置方案。

一、应急处置的一般原则

在应急处置工作中，贯彻“以人为本，安全第一；统一领导，分级负责；快速响应，果断处置；预防为主，防救结合；单位自救与社会救援相结合”的原则。

二、事件分类

突发危险化学品事件主要分为以下几大类：

（一）危险化学品丢失或被盗事件

（二）危险化学品泄漏事件

（三）危险化学品中毒事件

（四）危险化学品火灾与爆炸事件

三、应急措施

（一）警戒与疏散。危险化学品泄露、火灾、爆炸等事件发生后，应根据泄露扩散情况或火焰热浪辐射范围建立警戒区，禁止消防及应急人员以外的其他人员进入；引导、护送无关人员迅速撤离警戒区，向上风方向转移。

（二）现场急救。 若发生剧毒品事件，因剧毒品对人体伤害巨大，因此，在事件现场，无论是病人还是应急人员，均需进行适当防护。现场急救要点为迅速将患者带离现场转移至空气新鲜处，保持呼吸道畅通；呼吸困难时给氧；呼吸、心脏停止时，立即进行人工心肺复苏术，并立即送往医院救治。

四、处置措施

（一）危险化学品丢失或被盗事件处置措施

一旦发现化学品丢失或被盗，工作人员应立即保护并封锁现场，同时报告本单位主管领导、实验室与基地管理处和保卫处等，由学校职能部门向相关校领导汇报。在确定丢失原因和地点后，应积极配合学校相关部门进行查找。必要时，报告政府有关部门，请求支援。

（二）危险化学品泄漏事件处置措施

在化学品的储存和使用过程中，发生容器破裂、内容物洒漏而造成危险化学品泄漏时，须采取安全、有效的措施减少或消除泄漏危险。

1.疏散与隔离。一旦发生危险化学品泄漏，应首先疏散无关人员，隔离泄漏污染区。若为易燃易爆化学品大量泄漏，还应立即切断事件区电源、严禁烟火、设置警戒线，并及时拨打“119”报警，请求消防专业人员救援。

2.泄漏源控制与处理。救援人员必须配备必要的个人防护器具，发生剧毒品事件时，救援人员应穿戴好个人防护用品（防毒面具/口罩、防毒服、防护靴等），进入泄漏现场进行处理，尽可能通过关闭阀门、终止实验、堵漏、吸附等方法控制泄漏源。注意不要直接接触泄漏物。

（1）围堤堵截。液体化学品泄漏到地面上时会四处蔓延扩散，难以收集处理，须筑堤堵截或者引流到安全地点。

（2）稀释与覆盖。向有害物蒸汽云喷射雾状水，加速气体向高空扩散。对于可燃物，可在现场施放大量水蒸汽或氮气，破坏燃烧条件。对于液体泄漏，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。对于气体泄漏，应开窗保持通风，稀释其浓度。

（3）收容（集）。泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料、吸收棉等吸收、中和；泄漏量大时，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内。若发生剧毒品泄漏，用塑料布、干燥砂土或其他不燃材料等覆盖或吸收， 防止扬尘或蔓延；然后用洁净的铲子收集泄漏物于容器中，将容器移离泄漏区。

（4）废弃。将收集的泄漏物运至废物处理场所处置，用消防水冲洗剩余少量物料。对无法收集的（残余）剧毒品进行中和或稀释处理，或联系有资质的单位进行处置。

（三）危险化学品中毒事件处置措施

化学品急性中毒事件多由意外事件引起，其特点是病情发生急骤、病状严重、变化迅速，必须争分夺秒及时抢救。急性中毒的现场抢救原则如下：

1.做好救护者个人防护。急性中毒发生时，毒物多由呼吸道和皮肤侵入体内，因此救护者在进入毒区抢救之前，应佩戴好防毒面具、氧气呼吸器、防护服和可燃气体报警仪等防护用品和应急器具。

2.尽快切断毒物源。救护人员进入事故现场后，除对中毒者进行抢救外，同时应采取措施（如关闭管道阀门、堵塞泄漏的设备等）切断毒源，防止毒物继续外逸。对于已经扩散出来的有毒气体或蒸气应立即启动通风设施排毒或开启门、窗等，降低有毒物质在空气中的含量，为抢救工作创造有利条件。

3.尽快转移病人。将病人转移到空气流通的安全地带，解开领扣，使病人呼吸通畅；脱去污染衣服，并彻底清洗受污染的皮肤和毛发，同时注意保暖，阻止毒物继续侵入人体。

4.现场施救。针对不同的中毒事件，采取相应的措施进行现场应急救援。对于呼吸困难或呼吸停止者，应立即进行人工呼吸；对心脏骤停者，应立即行胸外心脏按摩术；对眼部溅入毒物者，应立即用清水冲洗。

5.及时解毒和促进毒物排出。对于毒物经口引起的急性中毒，若毒物无腐蚀性，应立即用催吐或洗胃等方法清除毒物。对于某些毒物亦可使其变为不溶性物质以防止被人体吸收，如氯化钡、碳酸钡中毒，可口服硫酸钠。氨、铬酸盐、铜盐、汞盐、羧酸类、醛类、脂类中毒时，可给中毒者喝牛奶、生鸡蛋等缓解剂。烷烃、苯、石油醚中毒时，可给中毒者喝一汤匙液体石蜡和一杯含硫酸镁或硫酸钠的水。一氧化碳中毒者应立即吸入氧气，以缓解机体缺氧并促进毒物排出。

6.送医院治疗。经过初步急救后及时送医院继续治疗。

（四）危险化学品火灾与爆炸事件处置措施

危险化学品和易燃易爆物质等一旦起火，很有可能引发爆炸，危险性、破坏性极大，因此，在保证扑救人员安全的前提下，要遵循“先重点后一般，先控制后消灭，救人先于救火”的原则。应急救援人员应注意穿戴好个人防护用品，警惕爆炸燃烧产生的毒性或腐蚀性烟气。

1.不同种类危险化学品的灭火扑救方法

（1）扑救易燃液体火灾的基本方法

首先应切断火势蔓延的途径，控制燃烧范围。对小面积（一般50m2以内）液体火灾，一般可用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳等灭火。大面积液体火灾则必须根据其相对密度（比重）、水溶性和燃烧面积大小，选择正确的灭火剂扑救。比水轻又不溶于水的液体（如汽油、苯等）起火时，用普通蛋白泡沫或轻水泡沫灭火；比水重又不溶于水的液体（如二硫化碳）起火时可用水扑救。水溶性的液体（如醇类、酮类等），最好用抗溶性泡沫扑救。

（2）扑救毒害品和腐蚀品火灾的基本方法

灭火人员必须穿防护服，佩戴防护面具。一般情况下采取全身防护即可，对有特殊要求的物品火灾，应穿专用防护服。扑救时应尽量使用低压水流或雾状水，避免腐蚀品、毒害品溅出。遇酸类或碱类腐蚀品最好调制相应的中和剂稀释中和。浓硫酸遇水能放出大量的热，会导致沸腾飞溅，需特别注意防护。浓硫酸数量不多时，可用大量低压水快速扑救。如果浓硫酸量很大，应先用二氧化碳、干粉等灭火，再把着火物品与浓硫酸分开。

（3）扑救易燃固体、易燃物品火灾的基本方法

易燃固体、易燃物品一般可用水或泡沫扑救，但少数易燃固体、自燃物品的扑救方法比较特殊，如 2,4-二硝基苯甲醚、二硝基萘、萘、黄磷等。

2,4-二硝基苯甲醚、二硝基萘、萘等可升华的易燃固体，在扑救过程中应同时向燃烧区域上空及周围喷射雾状水，并用水浇灭燃烧区域及其周围的一切火源。遇黄磷火灾时，用低压水或雾状水扑救，用泥土、砂袋等筑堤拦截黄磷熔融液体并用雾状水冷却，对磷块和冷却后已固化的黄磷，应用钳子夹入贮水容器中。

（4）扑救易燃气体火灾的基本方法

扑救过程中应向燃烧区域上空及周围喷射雾状水，用水浇灭燃烧区域及其周围的一切火源；同时用水喷射盛装易燃气体的容器，降低容器温度。在确保安全的情况下，切断泄漏源，并开窗保持通风。当灭火人员发现有发生爆炸的可能时，应迅速撤至安全地带，来不及撤退时，应就地卧倒。

（5）扑救遇湿易燃物品火灾的基本方法

遇湿易燃物品如金属钾、钠以及三乙基铝(液态)等应远离水源、热源，并存放于固定在墙体上的铁柜中。当实验场所内存在一定数量的遇湿易燃物品时，绝对禁止用水、泡沫、酸碱灭火器 等湿性灭火剂，应用干粉、二氧化碳等扑救。固体遇湿易燃物品应用水泥、干砂、干粉、硅藻土和蛭石等覆盖。

（6）扑救爆炸物品火灾的基本方法

迅速判断和查明再次发生爆炸的可能性和危险性，把握爆炸后和可能再次发生爆炸之前的有利时机，采取一切可能的措施，全力阻止再次爆炸的发生。当灭火人员发现有发生再次爆炸的危险时，应迅速撤至安全地带，来不及撤退时，应就地卧倒。

扑救以上火灾时，一旦有爆炸危险（如处在火场中的容器已变色或从安全泄压装置中发出声音），必须马上撤离。

所有沾染上危化品的废弃物均需收集起来，由实验室与基地管理处联系有资质的单位进行处置或者经无害化处理后按化学废弃物处置。

五、附则

危险化学品引发的其它事件请根据其性质采取相应措施进行处置。